中国科学院空天信息创新研究院环境模拟实验室作业指导书

温度设备操作细则

（设备型号：TE-02-70-W）

- 目的

为保证环境试验检测结果的准确性；操作人员能够正确使用、操作TE-02-70-W温度试验设备。

- 范围

本文件仅适用于环境模拟实验室TE-02-70-W温度试验设备。

- 安全事项

试验前观察循环水管路接口是否有滴水现象，防止试验过程中管路崩裂；

温箱在高温状态时，严禁打开箱门，防止热气灼伤；

试验过程中，设备出现过载或者不正常运行，使用人员应立即停止使用，并加贴停用标示等待处理。

- 使用前准备

试验前，设备旁边测试桌保持干净整洁；

试件连接完毕后要检查孔塞安装是否牢固，防止松动漏气。

- 设备操作步骤

打开冷却水循环系统；

打开设备循环水进出水口开关，观察压力表压力是否达到0.2MPa；

打开上位机控制软件，以便实时记录试验过程中生成的曲线。

打开干燥空气管路阀门；通过温箱手动“开干吹”按钮检查干空气是否正常；

打开温箱空开电源，触摸屏指示灯亮，进入TP700控制软件欢迎界面；

点击“进入系统”，进入，模式选择画面，包括有“恒温定值模式、温度循环模式”

温度循环模式下：按照委托书要求设置以下参数“程序名”、“温度”、“变温时间”、“温度保持时间”。

根据委托书要求设置以下参数“内循环起始”“ 内循环结束”“PID”以及“内循环循次数”，点击“保存” 核对工艺总时间与实际试验时间总数是否一致。

选择控温方式，“出风口控温”或者“试件控温”。试件控温需选择传感器，贴好的传感器对应权值设1。

定值模式下：按照委托书要求设置“设定温度”、“开干吹”

参数设定完毕后进入“辅助功能”进行报警和停机上下限的设置。

最后点击“运行”开始进行试验。

进入上位机控制软件，通过监控画面对温箱运行状态进行实时监控。

- 注意事项

6.1试验开始前一定要用胶塞将温箱测试孔塞紧。

6.2试验过程中严禁将温箱门打开。

6.3如果试验以低温结束，一定要烘干温箱才能打开箱门。

6.4委托方测试设备较多或者地上电缆线散乱时，要立标志牌提醒，防止无意中损坏测试设备。

6.5试验连接完毕后用橡胶塞将测试孔塞紧，检查温箱内无杂物方可关闭温箱大门。一般情况下，实验室因故停电会提前通知，应提前十分钟将温箱恢复到常温，然后关闭温箱，待来电后继续进行剩余试验。如果是突然停电，应在停电后先关闭温箱及冷水机电源，防止突然来电造成设备毁坏，并通知委托方对产品做相应处理。然后找相关人员查明停电原因，待来电后继续进行剩余的试验。

- 清洁保养

7.1试验后要对试验设备进行的清洁保养，包括箱体外观的清洁。

7.2试验结束后将温箱工作室内部以及温箱旁测试桌清洁干净。

7.3将试验过程中使用过的工具放到工具柜中；

7.4将试验后的试验区地面清扫干净，为下一次试验做准备。

附加说明：本程序的解释权归中国科学院空天信息创新研究院环境模拟实验室