中国科学院空天信息创新研究院环境模拟实验室作业指导书

温度高度设备操作细则

（设备型号：TV-10-70-W）

- 目的

为保证环境试验检测结果的准确性；操作人员能够正确使用、操作TV-10-70-W温度高度试验设备。

- 范围

本文件仅适用于环境模拟实验室TV-10-70-W温度高度试验设备。

- 安全事项

试验前观察循环水管路接口是否有滴水现象，防止试验过程中管路崩裂；

温箱在高温状态时，严禁打开箱门，防止热气灼伤；

试验过程中，设备出现过载或者不正常运行，使用人员应立即停止使用，并加贴停用标示等待处理。

- 使用前准备

试验前，设备旁边测试桌保持干净整洁；

试件连接完毕后要检查孔塞安装是否牢固，防止松动漏气。

- 设备操作步骤

打开冷却水循环系统；

打开设备循环水进出水口开关，观察压力表压力是否达到0.2MPa；

打开上位机控制软件，以便实时记录试验过程中生成的曲线。

打开温箱空开电源，触摸屏指示灯亮，进入TP700控制软件欢迎界面；

点击“进入系统”，进入模式选择画面，包括有“恒温定值”、“温度循环”、“纯压力”、“温度压力”四种模式。

选择控温方式，“出风口控温”或者“试件控温”。如使用试件控温时贴好的传感器对应权值设1。

选择运行模式“定值运行”或“程序运行”。

定值模式下：可直接设置温度值、变温时间、控温方式、工作室压力。

程序模式下：按照委托书要求设置以下参数对“温度”、“变温时间”、“温度保持时间”、以及 “高度设定值”。

根据委托书要求设置以下参数“起始段”“结束段”“”以及“循环数”，，点击“保存”，并点击“下载”核对工艺总时间与实际试验时间总数是否一致。

参数设定完毕后进入“辅助功能”和箱体上进行报警和停机上下限的设置。

检查抽真空泵的油位

最后点击“运行”开始进行试验。

进入上位机控制软件，通过监控画面对温箱运行状态进行实时监控。

- 注意事项

6.1试验开始前一定要用法兰盘将温箱测试孔塞紧。

6.2试验过程中严禁将温箱门打开。

6.3试验结束，一定要恢复常温常压才能打开箱门。

6.4委托方测试设备较多或者地上电缆线散乱时，要立标志牌提醒，防止无意中损坏测试设备。

6.5试验连接完毕后用法兰盘将测试孔塞紧，检查温箱内无杂物方可关闭温箱大门。

6.6一般情况下，实验室因故停电会提前通知，应提前十分钟将温箱恢复到常温常压，然后关闭温箱，待来电后继续进行剩余试验。如果是突然停电，应在停电后先关闭温箱及冷水机电源，防止突然来电造成设备毁坏，并通知委托方对产品做相应处理。然后找相关人员查明停电原因，待来电后继续进行剩余的试验。

- 清洁保养

7.1试验后要对试验设备进行的清洁保养，包括箱体外观的清洁。

7.2试验结束后将温箱工作室内部以及温箱旁测试桌清洁干净。

7.3将试验过程中使用过的工具放到工具柜中；

7.4将试验后的试验区地面清扫干净，为下一次试验做准备。

附加说明：本程序的解释权归中国科学院空天信息创新研究院环境模拟实验室