中国科学院空天信息创新研究院环境模拟实验室作业指导书

加速度试验作业指导书

（设备型号：Y53100-3/ZF）

范围

本标准规定了加速度试验的试验评审、试验准备、试验实施和试验后工作的要求。

本标准适用于加速度试验。样品安装可参照本文件相关部分执行。

适用标准范围

GJB150.15-1986《军用设备环境试验方法 加速度试验》

GJB150.15A-2009《军用装备实验室环境试验方法第15部分：加速度试验》

GJB360B-2009《电子及电器元件试验方法 方法212稳态加速度试验》

GJB616A-2001《电子管试验方法》 方法1038：稳态加速度试验
GB/T2423.15-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ca和导则：稳态加速度》

术语与定义

## 固定点

## 样品与夹具或加速度台面接触的部分，在使用中通常是固定样品的地方。如果是实际安装结构的一部分作夹具使用，则应取安装结构和加速度台面接触的部分作固定点，而不应取样品和加速度台面接触的部分作固定点。

试验评审

## 概述

## 为保证试验人员、受试样品及试验设备等安全，试验前应就试验条件与委托方进行沟通，确定或协助委托方确定试验类别、试验项目及条件、试验时间等，权衡收益和风险，并形成委托协议书，由双方签字确认。

## 评审

## 要求

## 试验前应根据委托方提供的、签署有效的试验条件进行评审，决定是否承接任务。

## 如承接任务，则应在委托协议书中确定：

## 委托方试验负责人；

## 试验时间；

## 试验条件

## 是否有分包项目（如有需分包的项目，应征得委托方同意）；

## 其他事项（如夹具、报告）。

## 试验条件

## 加速度试验

## 当委托方需要进行加速度试验时，应评审以下条件是否明确、设备是否满足要求：

## 加速度；

## 样品试验轴向；

## 试验时间；

## 加载速率；

## 样品安装方式以及是否有专用夹具；

## 样品需要通电检测/监测情况；

## 容差；

## 其他需要确定的内容。

## 当委托方未全面提供上述信息时，应及时沟通，由委托方确认。将委托方提供的上述条件与试验设备能力进行对比，确定是否可以承接任务及承接任务的注意事项。

## 其他条件

当委托方或有关规范对下列条件有要求时，应评审相关条件是否满足要求。

- 试验中的温度限制；

- 试验中的相对湿度限值；

试验设备

根据委托方提供的试验条件，判断试验过程中可能出现的加速度、加载速率等条件是否超出试验设备能力。

选择设备应当遵循“可用、合理、安全”的原则：

- 可用——所选用设备应当胜任试验任务，此时设备能力可能远远超过试验任务需求；

- 合理——所选设备在“可用”的前提下应用试验设备；

- 安全——所选设备必须保障试验人员、受试样品及试验设备的安全，如不能保证人员设备安全，则试验不得开展。

试验人员

技术评审后，应确定试验项目主管及试验员，并将其填入试验任务单。试验项目主管应：

- 熟悉标准方法或委托方通知等相关文件的要求；

- 熟练掌握加速度试验设备的操作；

- 协调委托方试验时间安排；

- 能准确解答委托方提出的相关技术问题，或者提供合理的试验建议等。

试验项目主管应根据委托方要求，在统筹试验人员、设备安排的情况下，合理安排试验时间，确保试验任务高质量高效率的完成。

样品及文件接收

经评审确定可开展相关试验时，应按照相关规定接受样品，填入试验委托书或样品接收单，接收并保管好委托方签字确认的试验相关文件等。

试验准备

概述

试验前，应从试验设备、夹具检查、样品安装等方面进行准备。准备过程中应遵守设备安全操作规范，不得违规指挥、违规作业。

试验设备试验前状态检查

通用要求

加速度试验中设备设施均应检定合格或经校准，且处于有效期内。

加速度试验台检查

- 加速度试验前应确保加速度试验系统正常。

- 首先打开配电柜电源，打开配电柜上的总电源，离心机主机上电，打开控制系统查看是否正常、监控系统是否正常。

- 检查离心机的油位是否在1/2处，不在此范围进行调节，保证油位达到规定位置。

- 检查加速度台台面锁紧螺栓是否紧固。

- 如果被测样品需要试验过程中通电，检查接线端子是否正常。

- 检查离心机地线是否正常，推动转臂，检查其是否能正常转动。

- 加速度试验设备检查完毕。

夹具检查

检查时机

夹具检查除了应在试验准备阶段进行外，还宜在试验过程中及试验后进行，是否需检查应按试验有关规范的规定或视委托方的需求。

试验样品安装

概述

- 样品或夹具的安装宜采用螺接的方式，当不能采用螺接时，可采用压接、胶接或者其他可用的方式进行。

- 有关规范应规定重力的影响是否重要。如果重力影响重要的话，则样品的安装应使其重力作用方向与实际使用时的重力方向一致，否则样品可任意安装。

- 无论采用何种安装方式，均应确保所用安装件合适、预紧力符合要求，保证人员设备安全。

- 安装过程中应遵守相关安全规范要求。

试验前样品检查

夹具检查完成后，可对受试样品进行加速度前检查，检查可包括目视检查、功能检测和性能检测等，记录检查结果。

检查正常时可开始正式试验。

试验实施

安全告知

加速度试验中对人员的安全影响主要产生于加速度和样品的安装、起吊过程，因此参加加速度试验的试验人员和检测人员应采取安全生产、职业/健康防护措施，如佩戴耳罩、穿防砸鞋等。

试验

6.2.1依据委托书、任务单加速度系统进行准备。

6.2.2依据委托书、任务单确定试验所用夹具，及其他辅助工具。

6.2.3安装试验夹具，并保证夹具与加速度台刚性连接，用力矩扳手拧紧各紧固螺钉并保持力度一致70N·m。

6.2.4由委托方进行样品安装，实施过程检测。

6.2.5试验准备完毕，对样品进行拍照并记录。

6.2.6打开控制机算计，进入加速度控制软件，依据委托书要求输入各试验参数。（见附录A设备操作细则）

6.2.7启动程序，试验开始。

6.2.8控制软件会自动计时，完成试验，试验完成后需保存试验曲线。

监测与检测

6.3.1试验过程中应对试验样品（含夹具）进行监测（目视检查），随时注意试验参数的变化，如发现异常，应立即中止试验并通知委托方。

6.3.2试验过程中时刻监视试验设备运行情况，发现异常情况立刻中止试验，通知维修人员排故，待故障排除后继续进行试验。

6.3.3监视试验样品安装情况，夹具与紧固件不应发生松动，发现异常应立即中止试验。

6.3.4应根据试验样品及其零部件幅值变化或设备输出电流、电压的变化判断是否出现问题，按规定记录。

试验中断与故障处理

试验中断处理

试验中断按以下方法处理：

- 欠试验中断：当试验条件低于允差下限时，应从低于试验条件的点重新达到规定的试验条件、恢复试验直至结束；

- 过试验中断：当试验条件高于允差上限时，应立即停止试验，根据分析结果决定继续进行试验或用新的试验样品重新试验。

故障处理

试验期间，试验样品的异常现象判定为故障时，应按以下程序处理：

- 应记录故障现象、发现故障时的试验条件、出现故障时故障样品的试验时间、通电时间；委托方进行故障分析，查找原因，制定纠正措施；

- 对已采取纠正措施的试验样品进行验证或对故障件单独进行验证。在作出试验通过的决定前，每个更换的部件都应承受完整的试验过程；

- 根据验证结果决定是否可重新开始试验、继续试验或结束试验。

试验后工作

试验样品和设备处置

7.1.1试验结束，待委托方拆除试验样品后，试验人员卸下样品夹具，清点试验工具

7.1.2按委托方或相关规范的要求妥善处置试验样品，委托方取走样品时应签字确认。

7.1.3关闭配电柜中系统电源，关闭控制计算机。

文明生产

试验结束后，应清扫试验台及周边工作区域，试验夹具、紧固件分类放置于指定位置等。

原始记录和报告

原始记录

试验时试验员应做好试验记录，试验后整理试验数据，检查试验记录的完整性，原始记录应包括：

- 样品信息（包括名称、型号、编号等）；

- 试验相关信息（包括委托方名称、地址，试验规范、条件，试验设备等）；

- 环境条件；

- 检测/监测记录；

- 试验时间统计信息；（记录的试验时间必须与委托书中的试验时间一致）

- 试验后的样品去向；

- 其他需要记录的信息。

原始记录不得随意修改。如需修改，应采用划改的方式，不得涂抹，保证原记录清晰可辨，修改后在修改处附近签名或签章确认。

试验报告

- 试验报告应真实全面地反映试验情况。

- 当有关规范规定试验报告内容及格式时，应按有关规范执行。如无特殊要求，应按照本实验室模板编写。

附录A

设备操作细则

1 目的

为保证环境试验检测结果的准确性；操作人员能够正确使用、操作Y53100-3/ZF加速度试验机，特制定本操作规程。

2 范围

本规程仅适用于环境模拟实验室Y53100-3/ZF加速度试验机。

3 安全事项

3.1操作人员与试验场地要完全隔离开，并且有足够的安全防护措施。

3.2开机准备工作完成后，要求所有工作人员离开试验场地，地坑内不得有任何妨碍转臂转动的异物。

3.3在试验过程中，若发现离心机有异常声音与故障，应立刻切断电源，在离心机没有完全停转以前，不得前去观看，待离心机完全停转后，才可进行检查。

4 使用前准备

4.1 试验前，保持设备悬臂间干净整洁；

4.2 配重，保证两端负载的总重量差小于1kg；

5 设备操作步骤

5.1自动控制

进入计算机控制系统，打开控制面板上的电源开关并打开计算机，双击桌

面上的快捷图标,此时系统将进入开机界面。

5.2试验参数的设定

试验参数的设定包括：、试验加速度的设定、试验转动半径的设定、试验时间的设定、启动时间的设定及容差带的设定。按F1键或鼠标左键单击“(F1)参数设定”按纽，进入试验参数设定对话框。可以对试验加速度的设定值、试验转动半径的设定值、试验时间的设定值、启动时间的设定及容差带的设定值进行设定修改，修改前所显示的设定值均为上次试验的设定值，注意：所输入的设定值必须满足参数要求的范围。参数设定后按回车键或鼠标左键单击“输入”按纽，系统将接受设定值并将其存盘，若取消所设定的值，按Esc键或鼠标左键单击“取消”按钮。

5.3试验的运行

按F2键或鼠标左键单击“(F2)系统运行”按钮，系统运行系统运行时，计算机将即时显示设备运行状态、加速度值、速度值、报警状态、试验时间、加速度曲线（红线）、速度曲线（绿线）。

5.4 Word试验报告

按F4键或鼠标左键单击”(F4)Word报告“按钮，随即输出Word版实验报告。

5.5退出系统

按F5键或鼠标左键单击“(F5) 退出”按钮，系统将提示是否退出，若退出，按“回车”键或用鼠标单击“确定“按钮即可。

6 注意事项

6.1操作员在操作离心机前，必须详细阅读操作规程，并严格按操作规程操作。

6.2不得随意在转臂上钻孔，安装物品，特别不能安装迎风面积大、质量重的物品。不能用重物对转臂进行敲击。

6.3对设备进行保养、维修时，应切断总电源。

6.4 委托方测试设备较多或者地上电缆线散乱时，要立标志牌提醒，防止无意中损坏测试设备

6.5在选择试验加速度值时，应考虑试验的目的和用途，是为了检查试验样品的结构完好性，还是评定试验样品经受运载工具或旋转机械所产生的力的能力。

7 清洁保养

7.1 经常保持设备外表面清洁无灰尘，地坑内外无杂物堆积，不做试验时，转臂上不允许放置物品。

7.2每隔一年加注一次2号钙基润滑脂，每次约80克。（具体位置详见使用说明书）

7.3将试验后的试验区地面清扫干净，为下一次试验做准备。

附加说明：本文件的解释权归中国科学院空天信息创新研究院环境模拟实验室