中国科学院空天信息创新研究院环境模拟实验室作业指导书

热真空试验作业指导书

（设备型号：SKM800）

- 范围

本文件规定了热真空试验的试验评审、试验准备、试验实施和试验后工作的要求，并给出了热真空试验常用换算公式。

本文件适用于热真空试验，样品安装可参照本文件相关部分执行。

- 适用标准范围

GJB1027A-2005《运载器、上面级和航天器试验要求》

- 术语与定义

  - 固定点

样品与冷板台面接触的部分，在使用中通常是固定样品的地方。如果是实际安装结构的一部分作夹具使用，则应取安装结构和冷板台面接触的部分作固定点，而不应取样品和冷板台面接触的部分作固定点。

  - 控温点

在试验中，通过使用来自一个或多个点上传感器的信号，按照有关规范的要求进行温度控制。这种传感器的安装位置称为控温点。

  - 监测点

为观测特定位置温度响应情况而设置的监测点。

  - 温度稳定

对于热循环和热真空试验，除非另有规定，当组件监测点温度已到达规定的试验温度允许偏差范围内时，并在前1小时温度变化已经小于1℃/h。

  - 试验异常

指试件在试验过程中发生的不满足规范要求的功能或结构反常现象。试验异常可能是暂时的非重复性的反常现象，也可能是永久性损坏。 试验异常包括与工作性能有关的异常、提前工作、未能在规定时刻运行或终止运行以及试件特有的其它异常现象。

试验异常可能由试件也可能由试验设备、测试仪器、测试软件、供电等原因引起。

- 试验评审

  - 概述

为保证试验人员、受试样品及试验设备等安全，试验前应就试验条件与委托方进行沟通，确定或协助委托方确定试验类别、试验项目及条件、试验时间等，权衡收益和风险，并形成委托协议书，由双方签字确认。

  - 评审

要求

试验前应根据委托方提供的、签署有效的试验条件进行评审，决定是否承接任务。

如承接任务，则应在委托协议书中确定：

- 委托方试验负责人；

- 试验时间；

- 试验条件；

- 是否有分包项目（如有需分包的项目，应征得委托方同意）；

- 其他事项（如连接器插座、报告等）。

热真空试验条件

      - 当委托方需要进行热真空试验时，应评审以下条件是否明确、设备是否满足要求：

- 确定试验项目；

- 试验真空度；

- 试验温度（需控温时提供）；

- 变温速率（需控温时提供，℃/min）；

- 试验时间（温度稳定时间，保持时间，测试时间，循环周期等）；

- 样品安装方式；

- 控温点和监测点位置及数量；

- 样品需要通电检测/监测情况；

- 容差（包括真空度、温度、时间等）；

- 试验后恢复情况（恢复温度，保持时间等）；

- 其他需要确定的内容。

当委托方未全面提供上述信息时，应及时沟通，由委托方签字确认。

      - 其他条件

当委托方或有关规范对下列条件有要求时，应评审相关条件是否满足要求。

- 样品在实验室样品间的温度限值；

- 样品在实验室样品间的相对湿度限值；

- 样品保密的需求等。

试验设备

根据委托方提供的试验条件与试验设备能力进行对比，确定是否可以承接任务及承接任务的注意事项。试验设备能力见附录A试验设备参数

选择设备应当遵循“可用、合理、安全”的原则：

- 可用——所选用设备应当胜任试验任务，此时设备能力可能远远超过试验任务需求；

- 合理——所选设备在“可用”的前提下应选用功耗小、成本相对低的试验设备；

- 安全——所选设备必须保障试验人员、受试样品及试验设备的安全，如不能保证人员设备安全，则试验不得开展。

试验人员

技术评审后，应确定项目主管及试验员，并将其填入试验任务单。项目主管应：

- 熟悉标准方法或委托协议书等相关文件的要求；

- 熟练掌握热真空试验设备的操作；

- 协调委托方试验时间安排；

- 能准确解答委托方提出的相关技术问题，或者提供合理的试验建议等。

项目主管应根据委托方要求，在统筹试验人员、设备安排的情况下，合理安排试验时间，确保试验任务高质量高效率的完成。

样品及文件接收

经评审确定可开展相关试验时，应按照相关规定接收样品，填入环境试验委托协议书和物品接收与发送传递单中，接收并保管好委托方签字确认的试验相关文件等。

- 试验准备

  - 概述

试验前，应从试验设备、法兰接口检查、样品安装工具、传感器方面进行准备。准备过程中应遵守设备安全操作规范，不得违规指挥、违规作业。

  - 试验设备试验前状态检查

通用要求

热真空试验中设备设施均应进行检定/校准，且处于有效期内。

热真空设备检查

- 试验前应确保设备系统正常。

- 首先打开配电柜中设备电源，查看供电是否正常。

- 扭动柜体上钥匙旋钮至打开状态等待开机，系统进入准备状态。

- 查看设备循环水阀门，旋转至开启状态，并对循环水压力表进行读数。检查设备水路是否有漏水现象（发现异常及时反馈）。

- 查看干燥氮气阀门，旋转至开启状态，查看设备气路是否正常。

- 如试验需要液氮，通知气体房，打开液氮阀门（根据用量打开阀门），排放管道气体，读取压力表数值。

- 查看浴油机组的工作模式（本地控温或试件控温），记录机组油位。

- 目测设备的地线连接是否正常。

- 设备辅助设施检查完毕。

法兰接口的准备

应按委托方需求选用合适的法兰，接口数量应满足试验要求，法兰密封圈应无破损、无老化、无杂物。

传感器检查

复压开罐检查传感器线材是否完好，查看传感器读数是否正常，清理传感器表面污渍。

  - 试验样品及传感器的安装

试验样品的安装

      - 样品或夹具的固定宜采用螺接的方式，当不能采用螺接时，可采用压条进行固定，样品与冷板接触面应有导热硅脂，导热垫或其他材料（委托方提供）增加导热性能。

      - 如样品体积较大，无法用压条来固定时，要用螺钉和压条做好限制措施，防止样品在冷板上的意外移动。

      - 安装完毕检查冷板应无杂物、工具等遗漏，检查法兰盘是否紧固，罐体密封圈是否正常。

      - 无论采用何种安装方式，均应确保所用安装件合适符合要求，保证人员设备安全。

      - 安装过程中应遵守相关安全规范要求。

传感器的安装

      - 根据委托协议书的要求的位置和数量，粘贴控温传感器和监测传感器。

      - 需使用真空专用胶带进行粘贴固定，冷板控温时可用压条固定传感器。

      - 传感器应与固定面贴紧，中间无缝隙。

      - 传感器线材避免受力，避免试验过程中脱落或损坏。

      - 传感器安装完成需委托方确认是否符合要求。

  - 试验前样品检查

试验前准备时，可对受试样品进行检查，检查可包括目视外观检查记录检查结果、委托方功能检测和性能检测等。

经检查正常且委托方认可后，进行拍照，关闭罐门开始正式试验。

- 试验实施

  - 安全告知

试验中对人员的安全影响主要产生于用电、液氮使用过程，因此参加试验的试验人员和检测人员应采取安全生产、职业/健康防护措施，如佩戴静电手环、耳罩、手套、鞋套等。

  - 试验

依据委托书、任务单上位机系统进行准备，设置控温传感器及循环程序质量监督员进行复核（如手动变温可不设置程序）。开始进行罐体抽真空操作（具体操作见附录B）。当真空度达到要求，委托方确认后可进行循环程序。试验完成按照委托书中的要求恢复到实验室大气条件。

  - 监测与检测

试验过程中时刻监测试验设备运行情况，发现异常情况立刻通知委托方并中止试验。

试验过程中，委托方是否需要进行性能检测等操作。

  - 试验中断与故障处理

试验中断处理

试验中断按以下方法处理：

- 欠试验中断：当试验条件低于委托方要求时，应从低于试验条件的点重新达到规定的试验条件、恢复试验直至结束；

- 过试验中断：当试验条件高于委托方要求时，应立即停止试验，与委托方协商，分析结果决定继续进行试验或用新的试验样品重新试验。

- 中断时应填写相关记录表格。

故障处理

试验异常现象判定为故障时，应按以下程序处理：

- 试验设备出现故障，应记录故障现象、发现故障时的条件、出现故障时间，如设备故障未导致设备停机且不影响试验进行，与委托方协商是否继续试验；

- 试验过程中试验样品在测试中发现异常，由委托方判断样品异常是否可以继续试验；

- 根据验证结果决定是否可重新开始试验、继续试验或结束试验，并保存好相关记录文件。

- 试验后工作

  - 试验样品和设备处置

试验结束，按照委托方要求恢复到大气条件。取下试验用的传感器，拆除固定螺钉和压条并分类收好。待委托方拆除试验样品后，试验人员清理冷板杂物及现场，清点试验工具。

按委托方或相关规范的要求妥善处置试验样品，对样品的外观、结构进行仔细的目视检查（照相）。遇到物品结构比较复杂时，必要时对物品各方位进行照相（委托方允许的情况下），当遇到委托方不允许对物品照相的情况下，检测员应用文字的形式表明或用草图说明，并把检查后物品有无异常情况详细记录在物品接收与发送传递单中，委托方取走样品时应在物品接收与发送传递单签字确认。

及时对罐体进行粗抽保存，填写记录，刷卡下机，关闭系统电源，关闭控制计算机。

  - 文明生产

试验结束后，应清扫设备及周边工作区域，试验工具、紧固件分类放置于指定位置等。

  - 原始记录和报告

原始记录

      - 在控温时温度变化的拐点温度应进行记录，在温度保持阶段应定时巡查并记录，每隔1~2小时记录一次上位机上当时显示的试验状态值。

      - 试验时试验员应做好试验记录，试验后整理试验数据及曲线，检查试验记录的完整性，原始记录应包括：

- 样品信息（包括名称、型号、编号等）；

- 试验相关信息（包括委托方名称、地址，试验规范、条件，试验设备等）；

- 环境条件；

- 检测/监测记录；

- 试验时间统计信息；（记录的试验时间必须与委托书中的试验时间一致）

- 试验后的样品去向；

- 其他需要记录的信息。

      - 原始记录不得随意修改。如需修改，应采用划改的方式，不得涂抹，保证原记录清晰可辨，修改后在修改处附近签名或签章确认。

试验报告

      - 试验报告应真实全面地反映试验情况。

      - 当有关规范规定试验报告内容及格式时，应按有关规范执行。如无特殊要求，应按照本实验室模板编写。

附录A

常用换算单位

本附录给出了试验常用单位，供试验技术评审时使用。

附录B

设备操作细则

1 目的

为保证环境试验检测结果的准确性；操作人员能够正确使用、操作复合型热真空罐设备。

2 范围

本文件仅适用于环境模拟实验室复合型热真空罐设备。

3 安全事项

3.1 试验前观察循环水管路接口是否有滴水现象，防止试验过程中管路崩裂；

3.2 开氮气阀门时面部不要正对着氮气出气管路，防止管路松动造成人身伤害；

3.3 开启真空泵之前必须把罐体复压阀门关闭；

3.4 试验过程中，设备出现过载或者不正常运行，使用人员应立即停止使用，并加贴停用标示等待处理。

3.5停止真空系统前，先停止温度试验。

3.6 必须待分子泵完全停止后才能关闭分子泵前级阀及干泵。

3.7 充气复压时，真空舱内各处温度必须都在常温附近。充气时最好充入常温氮气。充气之前确保锁紧手轮已经打开。充气前请将真空计关闭。

3.8 当设备长时间不使用时，请将真空室抽成真空状态保存

4 使用前准备

4.1 试验前，设备旁边测试桌保持干净整洁；

4.2 试件连接完毕后要检查法兰盘接口的安装是否牢固，防止松动漏气。

5设备操作步骤

5.1使用前，应检查控制柜，确认需用设备的开关都处于打开状态；

5.2 控制柜启动程序：

5.2.1打开动力柜总电源开关、配电柜与控制柜总开关；

5.2.2打开泵、阀门、PLC、仪表（真空计、分子泵电源、程控电源）等设备的电源开关；

5.2.3拨动本地/远程控制开关选择所需的控制方式；

5.2.4待本地触摸屏初始化操作完成后进入测控系统。

5.2.5打开冷却水管路阀门、气源管路阀门，观察水压、气压是否正常。

5.3 系统的关闭顺序：

5.3.1关闭真空计的电离规、冷规开关及真空计电源。

5.3.2在本地触摸屏上按操作流程关闭相应的泵、阀。

5.3.3关闭辅助设备（冷却水、气源）。

5.3.4关闭泵、阀门、PLC、仪表等设备的电源开关；

5.3.5关闭控制柜总开关、配电柜及动力柜总电源开关（向下）。

5.4 界面指示灯状态：

5.4.1黄灯：设备故障状态；

5.4.2红灯：阀关到位状态或设备停止状态；

5.4.3绿灯：阀开到位状态或设备正常运行状态。

5.4.4红黄闪烁：分子泵停止进行中

5.4.5绿黄闪烁：分子泵启动进行中

5.5 容器放气

5.5.1打开容器大门上四个手轮。

5.5.2打开容器放气阀

5.5.3放气完毕后关闭容器放气阀、管道放气阀；

5.6 关闭容器大门前的检查

5.6.1确认容器内的操作已全部完成；

5.6.2检查并清理容器内与试验无关的东西；

5.6.3确认容器放气阀已关闭；

5.6.4检查大门的密封面和密封圈有无影响密封的状况。

5.7 关闭容器大门

5.7.1关闭容器大门；

5.7.2将容器大门上的四个手轮拧死；

5.7.3确认大门关紧，各个方位密封良好。

5.8 真空系统设备控制

真空系统设备控制包括对两台分子泵、两台旋片泵及相关气动阀门的控制操作。用户只需在触摸屏或远程监控软件点击相应的设备进入设备控制子界面进行相关控制。真空系统控制界面如下：

真空系统控制界面

5.8.1真空系统预抽准备

真空系统的阀门开启需要足够的气压，分子泵运行过程中需要冷却水对其进行降温，所以在启动真空系统之前首先确认出水压和气压是否正常。

5.8.2真空系统的搭建

复合型热真空试验设备罐体电阻规、电离规、冷规均放在罐体顶部。

5.9 真空抽气系统控制模式

待真空系统抽气所有准备工作完成后，系统才允许进入真空抽气系统。真空抽气系统控制模式分为运行模式和维护模式。运行模式下，各设备之间具有严格的逻辑保护及互锁，以防止因试验人员的误操作对试验产品造成伤害。维护模式下，试验人员可以直接控制各设备的启停，在意外情况下可以对设备进行紧急保护操作。

真空系统检查完成，冷却水机组确认运行，气压达到0.4MPa-0.8MPa，“真

空系统控制界面”所有泵、阀的指示灯没有黄色后。

系统分为真空系统手动控制与自动控制两种模式。手动控制模式下分为运行模式和维护模式，运行模式下，系统具备严格的逻辑互锁，保护系统可靠运行。维护模式，仅用于系统出现突发故障，用户需要紧急停止相应设备情况下才可使用。

真空抽气模式设置

手动控制模式下，点击相应的设备按钮，进入设备操作界面进行泵组启停和阀门开闭操作。设备操作界面有相关设备操作提示，用户可以根据提示进行相应的控制操作。运行模式下，设备具备严格的逻辑互锁操作，若用户违背相应的操作规则，按钮点击无效。若设备出现紧急故障，需对相关设备进行急停操作，用户须选择维护模式，待操作完成后再切换回运行模式。

真空系统操作界面

5.10 温度控制系统操作

冷热平台温度控制系统

冷热平台温控系统的核心为由制冷加热一体机，该设备可以实现上位机远程控制、控制柜触摸屏控制和机组本地控制。

现场每个工位配备一台制冷加热一体机为冷板和热沉供液，每台制冷加热一体机配置相同。制冷加热一体机各参数，由PLC通过PROFIBUS DP现场总线以主从通信方式进行读取和写入，将采集的数据显示在本地触摸屏和远程监控计算机，实现监控功能。

每个工位冷板上均匀分布四个温度测点，热沉内壁布均匀六个温度测点，同时还设有15个可移动的自由测点供用户自行选择测温。每个测点都具有传感器状态监测功能，当传感器出现断线或短路时，远程监控系统温度显示栏相应的测点显示为红色。冷板上的四个测点和15个可移动的自由测点都可被选择为控温点进行自动控温。

设备温度显示

温度控制方式为闭环PID控制，根据温控对象的不同可以分为热沉控温和产品控温。两种方式都是通过制冷加热一体机调节热沉中混合工质的温度实现的。热沉控温方式的控温点分布在热沉管壁上，根据热沉实际温度反馈，进行PID控制，调节热沉油温；产品控温方式的控温点分布在产品表面，根据产品表面实际温度反馈，进行PID控制，调节热沉油温。

用户在进行冷板温度控制操作前，先确认“温度控制操作界面”标志出所示的一体机设置状态是否为产品控温及远程控制模式。

远程监控系统及各工位的触摸屏只有在一体机为远程控制模式下，所有相关操作才有效。本地控制模式下，远程监控系统及触摸屏对一体机的相关参数只能监测不能控制，所有的相关操作用户只能到一体机自带的触摸屏上进行操作。一体机的远程/本地控制模式的变更只能在一体机上进行设置，一体机默认的控制模式为远程控制。

一体机分为产品控温和出油控温。产品控温模式下，一体机以贴于冷板表面的多个测点平均值作为闭环的反馈点进行自动控温，以达到对冷板表面温度的自动控制；出油控温模式下，一体机以一体机组氟油温度作为闭环反馈值进行自动控温。产品/出油控温模式的变更只能在一体机上进行设置，一体机默认的控制方式为产品控温。

一体机的运行模式配置确认完成后，点击下方的控温点配置按钮“控温点配置界面”，六工位的温度测点代号采用XX-YY格式，XX分为TL、TF、TC，TL表示冷板测点，TF表示辐射箱测点，TC表示产品测点，YY表示几号测点，例如TL01表示1号冷板测点。用户根据实际需求，在冷板温控选择界面里对温度测点进行选择，配置完成后，配置栏下方会显示用户选择了几个测点作为控温点，其平均值为多少，确认无误后进行下一步操作。

控温点配置界面

控温点配置完成后，需对其控温点的高温报警值及低温报警值进行配置。配置完成后点击右侧的方形按钮，绿色表示开启，红色表示关闭。报警值配置完成并开启报警功能后，当控温点的温度超出其报警范围，系统声光报警，远程监控系统弹出报警界面，同时也会发短信给给试验人员，提示控温点温度异常。

一体机温控模式分为定值运行和程序控温两种模式。

定值控温模式下，试验人员根据试验工况手动设定目标温度值，在高低温转工况时，需要试验人员手动改变目标温度。定值模式的设置实在冷板控温系统最下方的定值控温栏进行设置，用户设置好目标温度点击右侧的确定按钮，待其运行状态监控栏温度改变完成后，点击定值启动按钮，即完成一体机温控系统操作。

程序控温为全自动控温模式，试验开始前，用户根据产品方点击工艺配方设定按钮，设定工艺进行温度控制配方配置。根据产品升降温工艺，需配置循环次数、循环的起始步和结束不、执行的总步数。温控升降温工艺配置完成后，点击剖面启动按钮，一体机根据设定运行工况进行高低温温控试验。

5.11 辐射箱温度控制系统

辐射控温箱采用液氮与加热丝组合控温的方式，主体由紫铜管与紫铜板焊接的热沉、加热丝和防辐射屏组成。液氮管路上装有气动式截止阀，辐射箱做低温工况时，控制系统通过控制截止阀的开关状态，实现辐射箱低温工况的自动控制。

热沉与防辐射屏之间隔空架着一组加热丝，做高温工况时，PLC通过调节加热丝的加热功率，实现辐射箱高温工况的自动控制。

每个工位辐射箱体均匀分布四个温度测点，加热丝上设有两个温度测点。同时还设有15个可移动的自由测点供用户自行选择测温。每个测点都具有传感器状态监测功能，当传感器出现断线或短路时，远程监控系统温度显示栏相应的测点显示为红色。辐射箱的四个测点和15个可移动的自由测点都可被选择为控温点进行辐射箱自动控温。

用户在辐射箱控温框内（图23），点击控温点配置按钮（图24），六工位的温度测点代号采用XX-YY格式，XX分为TL、TF、TC，TL表示冷板测点，TF表示辐射箱测点，TC表示产品测点，YY表示几号测点，例如TL01表示1号冷板测点。用户根据实际需求，在冷板温控选择界面里对温度测点进行选择，配置完成后，配置栏下方会显示用户选择了几个测点作为控温点，其平均值为多少，确认无误后进行下一步操作。

图23 辐射箱控温框                     图24控温点选择界面

控温点配置完成后，需对其控温点的高温报警值及低温报警值（图25）进行配置。配置完成后点击右侧的方形按钮，绿色表示开启，红色表示关闭。报警值配置完成并开启报警功能后，当控温点的温度超出其报警范围，系统声光报警，远程监控系统弹出报警界面，同时也会发短信给给试验人员，提示控温点温度异常。

图25 辐射箱控温报警值配置界面

辐射箱温控模式分为定值运行和程序控温两种模式。

定值控温模式下，试验人员根据试验工况手动设定目标温度值，在高低温转工况时，需要试验人员手动改变目标温度。定值模式的设置实在辐射箱控温系统最下方的定值控温栏进行设置。用户设置好目标温度后，点击辐射箱控温框上方的控温方式按钮，选择定值控温，并点击右侧的确认按钮，观察辐射箱控温框状态显示栏的设定温度改变完成之后，点击上侧的启动/停止按钮，定值控温的所有操作即完成。

图26 温度控制操作界面

程序控温为全自动控温模式，试验开始前，用户根据产品方点击工艺配方设定按钮，设定工艺进行温度控制配方配置。根据产品升降温工艺，需配置循环次数、循环的起始步和结束不、执行的总步数。温控升降温工艺配置完成后，点击剖面启动按钮，一体机根据设定运行工况进行高低温温控试验。

5.12 历史曲线及数据报表

复合型热真空试验设备每一个工位的冷板温度测点、热沉温度测点、产品温度测点、辐射箱温度测点统都具有历史曲线功能，数据报表查询功能。

进入到相关工位的控制界面，点击如图30界面上侧曲线按钮进入历史曲线查询界面，曲线界面左右具有热沉温度历史曲线和试件温度曲线查询界面，界面如下：

图30 历史曲线界面

点击圆圈处的按钮进入曲线选择配置，配置的参数包括时间轴的起始时间和结束时间，Y的最大值和最小值。如图31所示：

图31 历史曲线配置界面

点击图32界面上侧曲线按钮进入历史数据查询界面，历史数据主要包括所有的测温点温度、罐体管道真空度，采样时间为1次/分钟。报表界面左侧有数据报表设定界面、数据保存、数据打印，界面如下：

图32数据报表查询界面

点击图33下侧数据查询按钮，进入数据报表配置界面（如图），点击时间属性菜单栏配置查询数据的起始时间和结束时间，点击变量选择配置你所需要查询的数据项，配置完成后点击确定按钮（数据量大的时候页面刷新的时间会较大，请耐心等待），如若需要将数据保存为EXCEL表格里的话，点击数据保存按钮，系统自动保存数据为EXCEL里，文件以用户保存的时间命名，保存目录为：E：\复合真空罐测控系统\复合型热真空罐（上位机）\复合型热真空罐\report0,监控电脑的桌面上也会放历史数据的快捷方式。

图33数据报表配置界面

5.13 试验结束关机

当试验工况全部完成，如果罐内各温度点温度高于室温15℃以上，则按下列步骤操作；如果罐内温度低于室温，则切换至加热，等罐内各温度点温度高于室温25℃以上，再按下列步骤操作。

5.13.1停止制冷加热一体机组；

5.13.2停止辐射箱温控系统；

5.13.3按流程关闭真空系统；

5.13.4关闭真空计冷规、电离规；

5.13.5关闭气源阀门、冷却水阀门；

5.13.6关闭液氮管路，打开液氮管路泄压阀；

5.13.7关闭各分系统电源，关闭总电源。

5.14开罐及收尾工作

试验结束在得到委托方确认同意后，方可执行下列操作开罐：

5.14.1打开总电源与各分系统电源，确认各个阀门处于关闭状态；

5.14.2松开容器大门上的四个手轮；

5.14.3打开容器放气阀放气；

5.14.4放气完毕打开容器大门，关闭容器放气阀；

5.14.5委托方取走试件后关上大门，紧固四个手轮；

5.14.6按保养要求对真空罐粗抽；

5.14.7粗抽完毕后，关闭气源系统；

5.14.8关闭各分系统电源，关闭总电源。

6 清洁保养

6.1 试验后要对试验设备进行的清洁保养，包括罐体外观的清洁，工作室

的清洁；

6.2 将试验过程中使用过的工具放到工具柜中；

6.3 试件取出后将设备抽成真空状态保持到下一次试验；

6.4 将试验后的试验区地面清扫干净，为下一次试验做准备。

附加说明：本程序的解释权归中国科学院空天信息创新研究院环境模拟实验室

# Text boxes

仪表开关

水源开关

气源开关

规管安装位置

真空度报警栏

规管开启按钮

传感器损坏

状态栏

运行模式

冷板温度报警配置

运行模式

状态栏

冷板温度报警配置

数据项选择